## Slide 1
Computer-based methods for artifact reduction.
Metal artifacts in computed tomography.
Ahmad Biglari, M.Sc. Med. Informatics

## Slide 2
  Contents:
  Imaging System (CT)
  CT Generation
  Artifact
  Types of artifact (artifact in CT)
  Methods for artifact reduction

## Slide 3
Why CT?
  Conventional radiography suffers from the collapsing of 3D structures onto a 2D image
  Although resolution is lower in CT, it has extremely good low contrast resolution, enabling the detection of very small changes in tissue type
  CT gives accurate diagnostic information about the distribution of structures inside the body
Notes: Warum CT?
Konventionelle Röntgenaufnahmen leidet unter dem Kollabieren der 3D-Strukturen auf ein 2D-Bild
Obwohl Auflösung niedriger in der CT ist, hat es extrem gute Tiefkontrastauflösung, die den Nachweis von sehr kleinen Veränderungen der Gewebetyp
CT gibt genaue Diagnose-Informationen über die Verteilung der Strukturen im Inneren des Körpers

## Slide 4
Imaging System (CT)
CT:
In computed tomography, the use of a computer absolutely necessary in order to produce cross-sectional images from the raw data.
Notes: Die Bildgebung in der Computertomographie (CT) basiert auf der Abschw¨achung von
R¨ontgenstrahlung durch ein Objekt, repr¨asentiert durch I(s) = I(0) exp(􀀀
R s
0 ()d)
mit der Anfangsintensit¨at I(0), den Abschw¨achungskoeffizienten auf der zur¨uckgelegten
Strecke s, der am Detektor erfassten Intensit¨at I(s) und der Position . Metallobjekte, z. B.
Zahnf¨ullungen oder Implantate, weisen einen sehr hohen Abschw¨achungskoeffizienten
auf. Ab einer gewissen Metalldicke kann es zu einer so genannten Totalabsorption der
R¨ontgenstrahlung kommen. Dies widerspricht zwar der theoretisch definierten Abschw¨achung,
in der Praxis liegt das Nutzsignal jedoch unter der Rauschschwelle und kann nicht
mehr differenziert werden.

## Slide 5
Tomography
Various imaging techniques combined, which determine the internal spatial structure of an object and can (also called layer images or tomograms) in the form of slice images represent.
Basic principle of tomography: superposition free tomographic slice images S1 and S2 as opposed to the projected image P
Notes: توموگرافی
تکنیک های تصویر برداری های مختلف ترکیب، که به تعیین ساختار داخلی یک شی و می تواند در قالب تصاویر تکه (همچنین تصاویر لایه و یا توموگرافی
نامیده می شود) باشد.

## Slide 6
What are we measuring?
The average linear attenuation coefficient, µ, between tube and detectors
Attenuation coefficient reflects the degree to which the x-ray intensity is reduced by a material
Substance | HU
Air | −1000
Lung | −500
Fat | −100 to −50
Water | 0
Kidney | 30
Blood | +30 to +45
Muscle | +10 to +40
Grey matter | +37 to +45
Liver | +40 to +60
Soft Tissue, Contrast | +100 to +300
Bone | +700 (cancellous bone) to +3000 (dense bone)
Notes: Was messen wir?
Die durchschnittliche lineare Schwächungskoeffizient μ zwischen Rohr und Detektoren
Dämpfungskoeffizienten reflektiert den Grad, zu dem die Röntgenstrahlintensität wird durch ein Material reduziert

## Slide 8
History: First generation CT scanner
Cormack 1963
Godfrey Hounsfield in 1969
Scan Duration: 9 Days

## Slide 9
History: First generation CT scanner
  Singel detector
  Translate- rotate
acquisation:
-Translates across patient
-Rotates around patient
  Very slow
  Minutes per slice

## Slide 10
History: Second generation CT scanner
  Narrow fan beam (10°)
  Multiple detectors
  Multiple angle acquisition at each position
    Larger angle rotate
    Translate still required
  Slow
    20s per slice
Notes: Schmalen Fächerstrahl (10 °)
mehrere Detektoren
Mehrere Winkelerfassung an jeder Position
Größere Winkel drehen
Übersetzen noch benötigt
langsam
20s pro Scheibe

## Slide 11
History: Third generation CT scanner
  Fan beam
  Multiple (500 - 1000) rotating detectors
  Rotation only
  no translation required
  Much faster
    as fast as 0.5 s per rotation
    most common modern scanner design
Notes: 64 Schichten in jeder Projektion
700 Messwerten Pro Schicht
Pro Rotation 1000 Projektionen gemessen
Die Rotationszeit beträgt 0,33 s

## Slide 12
History: Dual-Source-CT
  2005
  Recording time for a CT image 83ms
Notes: Aufnahmezeit für eine CT-Bild 83ms
زمان ضبط برای 83MS CT تصویر

## Slide 13
640-layers volume computed tomography
  -0.175 S in only a heartbeat
  The complete cardiological diagnostics can be carried out with only one study:
  Calcium score (measuring the degree of calcification of the coronary arteries)
  Perfusion (blood flow - imaging of the coronary vessels)
  Morphology incl. Plaque analysis and stenosis determination function
  Stress Assessment (contraction / blood flow to
the heart muscle, and load)
Helical Scanner
Notes: Scannen ganzer Organe in nur einer Rotation
640-Schichten Volumen Computertomographie
-0,175 s in nur einem Herzschlag
Die komplette kardiologische Diagnostik ist mit dem in nur einer Untersuchung durchführbar:
Calcium Score (Messung des Verkalkungsgrades der Herzkranzarterien)
Perfusion (Durchblutung – Darstellung der Herzkranzgefäße)
Morphologie inkl. Plaqueanalyse und Stenosebestimmung
Funktion
Stressuntersuchung (Kontraktion / Durchblutung des Herzmuskels und Belastung)
40-لایه حجم CT اسکن است
-0.175 S تنها در یک ضربان قلب
کامل تشخیص قلب را می توان با تنها یک مطالعه انجام شده:
نمره کلسیم (اندازه گیری درجه کلسیفیکاسیون عروق کرونر)
پرفیوژن (جریان خون - تصویربرداری از عروق کرونر)
مورفولوژی شامل پلاک و تنگی مشخصات تجزیه و تحلیل
عملکرد
سنجش استرس (انقباض / جریان خون به عضله قلب، و بار)

## Slide 14
  Contents:
  Imaging System (CT)
  CT Generation
  Artifact
  Types of artifact (artifact in CT)
  Methods for artifact reduction

## Slide 15
Problems of CT
Artifacts:
The images are either not intended to diagnose or even comes to a misdiagnosis due to faulty image structures.
  Irregularities that occur in a calculated from the unit cut.
  The image in question can not medically needed.
  It can, however, methods are used which can improve the quality of the recordings.
Notes: die Bilder entweder nicht mehr zur Diagnose geeignet sind oder es gar zu einer Fehldiagnose aufgrund von fehlerhaften Bildstrukturen kommt.
Unregelmäßigkeiten, die in einem von der Einheit berechneten Schnitt auftreten.
Das fragliche Bild kann nicht medizinisch notwendig.
Es kann jedoch Methoden verwendet werden, die die Qualität der Aufnahmen verbessert werden kann.

## Slide 16
Typical properties of artifacts
  Device-related causes
  Patient-related causes
  Physical causes
Notes: gerätebedingte Ursachen
patientenbedingte Ursachen
physikalische Ursachen

## Slide 17
Typical properties of artifacts
  Unit-related artifacts
Buzug, Thorsten M., Einführung in die Computertomographie, Springer-Verlag, Berlin, 2004
Notes: Der Teil- oder Partialvolumenartefakt bei einer axialen Aufnahme des menschlichen Kopfes in Höhe des Kinns: Die Kontrast
übergänge am Unterkiefer (siehe Pfeil) sind verschwommen und unscharf (Abbildung aus [1], S.378).

## Slide 18
Buzug, Thorsten M., Einführung in die Computertomographie, Springer-Verlag, Berlin, 2004
Typical properties of artifacts
  Physical artifacts
Notes: Der Aufhärtungsartefakt in einem Tomogramm der menschlichen Schädelbasis: Besonders an einigen kontrastreichen Strukturen
treten (durch Strahlenaufh¨artung bedingte) schattenförmige Veränderungen der Dichte auf (siehe Pfeile) (Abbildung aus [1], S.369).

## Slide 19
Buzug, Thorsten M., Einführung in die Computertomographie, Springer-Verlag, Berlin, 2004
Typical properties of artifacts
  Patient-related artifacts
Notes: Der Metallartefakt beim Computertomogramm eines menschlichen Kiefers mit massiven Zahnfüllungen. Der Fehler breitet
sich von den Metallobjekten strahlenförmigüber das gesamte Bild aus (Abbildung aus [1], S.375).
Der Bewegungsartefakt bei konstanter Einführung eines Stabes in ein Plexiglasphantom. Im Bild deutlich zu erkennen sind
die streifenförmigen Dichteverschiebungen (Abbildung aus [1], S.371).

## Slide 20
Methods for artifact reduction
  Filtered Back Projection (FBP)
  Linear Interpolation (LI)
  Metal Deleation Technique (MDT)
Notes: درونیابی خطی

## Slide 21
Metal Artifact
  By metallic objects (implants) in the tooth or hip occur.
  Nonlinear change in the X-ray spectrum
  Inconsistent projection data
  Often star-shaped artifacts around metal objects
Notes: durch metallische Gegenstände (Implantate) in Zahn oder Hüfte auftreten.
In der Computertomographie führen Metallobjekte innerhalb des durchstrahlten Körpers zu einer nichtlinearen Veränderung des Röntgenspektrums. Nach Rekonstruktion der Schnittbilder aus diesen inkonsistenten Projektionsdaten treten häufig sternförmige Artefakte um die Metallobjekte herum auf. Diese Beeinträchtigung der Bildqualität kann dazu führen, dass die Bilder entweder nicht mehr zur Diagnose geeignet sind oder es gar zu einer Fehldiagnose aufgrund von fehlerhaften Bildstrukturen kommt.
اشیاء باقیمانده فلزی
توسط اشیاء فلزی (ایمپلنت) در دندان یا لگن رخ می دهد.
تغییرات غیر خطی در طیف اشعه X-
اطلاعات طرح ریزی متناقض
اغلب مصنوعات ستاره شکل در اطراف اشیاء فلزی

## Slide 22
Artifact reduction
  MDT: Creation of the metal mask
Load sinogram data
Reconstruct the sinogram
Generate binary image
Carry forward projection of the metal mask
Create a binary image from the metal-mask
Notes: Creation of the metal mask

## Slide 23
Noise reduction
Load
masks data
Load
sinogram data
Create a Gaussian filter
Apply Gaussian filter
Replace metal artifacts with filtered values
Reconstruct filter sinogram
Insert Window
leveling
3D Adaptive Iterative Dose Reduction for CT FDA Cleared (medgadget.com)
Notes: Metal data set (upper line) and reference data set (bottom row) in the Radon space (a) and after FBP in the image area (b).
کاهش سر و صدا

## Slide 24
Noise reduction
reduces artifacts caused by large orthopedic implants. (healthcare.philips.com)

## Slide 25
Methods for artifact reduction
FBP: Coils
MDT , a new method for reducing metal streak artifacts in CT scans
F. Edward Boas and Dominik Fleischmann, Stanford Hospital, 2010

## Slide 26
Methods for artifact reduction
LI: Coils
MDT , a new method for reducing metal streak artifacts in CT scans
F. Edward Boas and Dominik Fleischmann, Stanford Hospital, 2010

## Slide 27
Methods for artifact reduction
MDT: Coils
MDT , a new method for reducing metal streak artifacts in CT scans
F. Edward Boas and Dominik Fleischmann, Stanford Hospital, 2010

## Slide 28
Methods for artifact reduction
  FBP:Dental fillings
MDT , a new method for reducing metal streak artifacts in CT scans
F. Edward Boas and Dominik Fleischmann, Stanford Hospital, 2010

## Slide 29
Methods for artifact reduction
  LI: Dental fillings
MDT , a new method for reducing metal streak artifacts in CT scans
F. Edward Boas and Dominik Fleischmann, Stanford Hospital, 2010

## Slide 30
Methods for artifact reduction
  MDT:Dental fillings
MDT , a new method for reducing metal streak artifacts in CT scans
F. Edward Boas and Dominik Fleischmann, Stanford Hospital, 2010

## Slide 31
Methods for artifact reduction
  Dental fillings
MDT , a new method for reducing metal streak artifacts in CT scans F. Edward Boas and Dominik Fleischmann, Stanford Hospital, 2010
MDT
LI
FBP

## Slide 32
Health risks
Description | Dose (Sv=J/kg )
Limb, tooth receiving | < 0,01 mSv
Mammography (one shot) | 1 mSv
Head, Panorama Shot | 0,01 mSv
Pelvis, abdomen (CT, DSA​​) | 10-20 mSv
Prolonged fluoroscopy (cardiac catheterization, pacemaker implantation) | to 100 mSv
Thyroid zintigramm (50 MBq Tc 99m) | 0,5-1 mSv
Exposure to cosmic radiation (per year): at sea level | 0,3 mSv
at 2 km altitude | 1 mSv
at 20 km altitude | 130 mSv
10 hour long haul flight | 100 μSv
Radiation sickness | 0.75-1,5 Sv
Critical dose | 1 Sv
Almost sure lethal dose | 6-10 Sv
Dr. Münchhoff, Technische Universität München,2000.
Notes: Diese bewerteten Größen haben, ebenso wie die nicht bewerteten Energiedosen, die Einheit J/kg. Um sie jedoch als bewertete Dosen auszuzeichnen, werden sie im internationalen Maßsystem in der physikalischen Einheit Sievert (Sv = J/kg, früher auch REM) angegeben.

## Slide 33
Godfrey N. Hounsfield 1919 - 2004
Allan M. Cormack 1924 – 1998
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1979
Conclusion:
Rapid development
Images with better quality
Increase the diagnostic possibilities by CT
Load reduction of the beam
Better correction possibilities of Artifacts
This off continues in future
Notes: Conclusion:
Rasante Entwicklung
Bilder mit bessere qualität
Zunahme der Diagnostische Möglichkeiten durch CT
Senkung der Strahl belastung
Bessere Korrektur Möglichkeiten der Artrtifakte
Dieser weg setzt sich in zukunft fort
:
توسعه سریع
عکس با کیفیت بهتر
افزایش احتمالات تشخیصی توسط CT
کاهش بار از پرتو
امکانات بهتر اصلاح آثار
این را در آینده ادامه می یابد

## Slide 34
Tank you
for
your attention